附件2
包组2（监测小仪器）参数要求

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	参 数 要 求

	1
	单道移液器
	支
	1
	1.移液器全量程段≧4位数字显示，具有颜色标识的量程锁；体积调节拨轮与移液按键独立分开，可完全实现单手操作

2.可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调

3.可整支移液器121°C高压湿热灭菌和紫外灭菌

4.数字显示面向外侧，可避免在移液操作时被手部遮挡，无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁

5.量程100-1000ul，分刻度为1ul，A%（准确度）≤±0.6，CV%（偏差系数）≤±0.2

6.质保期：≥1年

	2
	单道移液器
	支
	1
	1.移液器全量程段≧4位数字显示，具有颜色标识的量程锁；体积调节拨轮与移液按键独立分开，可完全实现单手操作

2.可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调

3.可整支移液器121°C高压湿热灭菌和紫外灭菌

4.数字显示面向外侧，可避免在移液操作时被手部遮挡，无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁

5.量程20-200ul，分刻度为0.2ul，A%（准确度）≤±0.6，CV%（偏差系数）≤±0.2

6.质保期：≥1年

	3
	单道移液器
	支
	2
	1.移液器全量程段≧4位数字显示，具有颜色标识的量程锁；体积调节拨轮与移液按键独立分开，可完全实现单手操作

2.可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调

3.可整支移液器121°C高压湿热灭菌和紫外灭菌

4.数字显示面向外侧，可避免在移液操作时被手部遮挡，无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁

5.量程10-100ul，分刻度为0.1ul，A% （准确度）≤±0.6，CV%（偏差系数）≤±0.2

6.质保期：≥1年

	4
	单道移液器
	支
	4
	1.移液器全量程段≧4位数字显示，具有颜色标识的量程锁；体积调节拨轮与移液按键独立分开，可完全实现单手操作

2.可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调

3.可整支移液器121°C高压湿热灭菌和紫外灭菌

4.数字显示面向外侧，可避免在移液操作时被手部遮挡，无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁

5.量程1-10ul，分刻度为0.01ul，A% （准确度）≤±0.6，CV% （偏差系数）≤±0.2

6.质保期：≥1年

	5
	多道移液器
	支
	1
	1.移液器全量程段≧4位数字显示，具有颜色标识的量程锁；体积调节拨轮与移液按键独立分开，可完全实现单手操作

2.可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调

3.可整支移液器121°C高压湿热灭菌和紫外灭菌

4.数字显示面向外侧，可避免在移液操作时被手部遮挡，无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁

5.八通道，量程20-200ul，分刻度为0.2ul，A%（准确度）≤±0.8，CV%（偏差系数）≤0.3

6.质保期：≥1年

	6
	多道移液器
	支
	1
	1.移液器全量程段≧4位数字显示，具有颜色标识的量程锁；体积调节拨轮与移液按键独立分开，可完全实现单手操作

2.可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调

3.可整支移液器121°C高压湿热灭菌和紫外灭菌

4.数字显示面向外侧，可避免在移液操作时被手部遮挡，无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁

5.八通道，量程10-100ul，分刻度为0.1ul，A%（准确度）≤±0.8，CV%（偏差系数）≤0.3

6.质保期≥1年

	7
	自动洗板机
	台
	1
	1.洗液、废液通道：各1个

2.瓶容量：2L洗液瓶、2L废液瓶

3.非压力式洗瓶废液瓶，可开盖操作，配液位报警器

4.洗头：同轴套管式8道或12道洗头

5.清洗板型：96孔板，U型底、V型底、C型底、星型底

6.分液、吸液高度及吸液速度可调

7.清洗体积：50-1000µl

8.预洗体积：5-100ml

9.冲洗体积：5-100ml

10.加液量：50-400µl

11.残液量：≤1.5µl

12.吸液模式：正常、两点清扫、三点清扫

13.具有溢流清洗功能

14.振荡器：三档速度可调

15.数据接口：USB接口，可存储及更新程序软件

16.程序内存：可存储不少于99个程序

17.按键显示：高分辨彩色液晶显示，图形化界面，支持中文在内的多国语言

18.报价人如为经销商，则需提供生产厂家或总代理出具产品授权书及售后服务承诺函

	8
	全自动高压

灭菌器
	台
	1
	1.容积：≥75L            

2.灭菌仓尺寸：≥φ388*480mm    

3.额定电压：220V±10% 4.0KW

4.最高工作压力0.22Mpa

5.最高工作温度134℃

6.时间设定范围（0-999min）

7.消毒内筒、外筒、外框全部采用SUS304材质

8.数字显示、加热、排气、灭菌过程自动运行，无需人看管，结束自动停止工作

9.手抡式快开门结构，机械、电子双安全连锁装置：当桶内有压力时，无法开门

10.下排式结构使灭菌效果更彻底超压自泄保护：安全阀能释放过高压力超温保护：超过设计温度灭菌器自动断电漏电保护：产品出现漏电灭菌器自动断电

11.断水保护：灭菌器内缺水、低水自动停止工作，报警提示  

12.报价人如为经销商，则需提供生产厂家或总代理出具产品授权书及售后服务承诺函      

	9
	小型高压

灭菌器
	台
	1
	1.容积：≥24L

2.灭菌仓尺寸：≥φ300*460mm   

3.最高工作温度129度

4.最高工作压力0.165Mpa

5.时间设定范围（0-999min）

6.功能：全部采用SUS 304不锈钢材质；硅胶密封圈，防止蒸汽外漏；数码显示灭菌温度和时间；超压自泄；操作简单，安全可靠；精确地双刻度二类读数压力表；配有安全阀，确保机器使用安全；灭菌温度和时间可设定；缺水保护

	10
	II级生物安全柜
	台
	1
	1.洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级Class100）/ULPA：ISO 4级（10级Class 10）

2.过滤器级别/过滤效率：HEPA：≥99.995%，@0.3μm/ULPA：≥99.999%，@0.12μm

3.下降风速≥0.35m/s

4.吸入口风速≥0.55m/s

5.噪音≤65dB（A）

6.振动半峰值≤3μm

7.电源/最大功耗：AC 220V/50HZ/1KW

8.生物安全：人员保护：全部撞击式采样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5

9.产品保护：所有采样皿采样数CFU≤5

10.交叉污染保护：所有培养皿采样数CFU≤2

11.工作区尺寸：935*520*640mm

12.装置外形尺寸：1100*765*2220mm

13.送风过滤器规格：1000*482*69*①

14.排风过滤器规格：500*395*93*①

15.日光灯/紫外灯规格及数量：30W*②/30W*①

16.光照度≥900LX

17.排风管口径φ≥250mm

18.出风方向：顶出

19.报价人如为经销商，则需提供生产厂家或总代理出具产品授权书及售后服务承诺函

	11
	电热恒温

培养箱
	台
	1
	1.工作室尺寸：≥350X350X350mm；圆弧形结构设计，进口电机和风扇
2.镜面不锈钢内胆，搁架可以调整；温控范围：室温5℃-65℃；分辨率：0.1℃

3.定时范围：0-999分钟；湿度波动度：士0.2℃

	12
	小型离心机
	台
	1
	1.迷你定速离心机，4000/7000rpm

2.最大相对离心力1080/3286xg

3.转子容量/适配器：二合一转子，0.2/0.5/1.5/2ml*12（离心管）0.2*8*4排（排管）0.5/1ml*12（微量采血管）；适配器0.2/0.5ml

4.产品尺寸：185*180*135mm

5.最高转速下噪音：≤47db（A）
6.输入功率25w、电压AC100-240V




